附件2

新型冠状病毒抗原检测操作流程

一、样本要求

1.样本类型：人鼻拭子。采集样本使用的无菌拭子推荐使用聚丙烯（PP）杆的植绒拭子。 
2.样本采集：先用卫生纸擤去鼻涕，小心拆开鼻拭子外包装，避免手部接触拭子头。随后头部微仰，一手执拭子尾部贴一侧鼻孔进入，沿下鼻道的底部向后缓缓深入1～1.5厘米（对于年龄2～14岁受试者，深入1厘米）后贴鼻腔旋转至少4 圈（停留时间不少于15秒），充分采集样本，随后使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操作，确保拭子在两个鼻孔中都已充分采集样本。将拭子头浸入检测试纸条配套的含样本释放液的采样管中。

[image: image1.png]ﬁfg%&ﬁ'@




注意： 
（1）一次性采样拭子只能搭配同一人份的样本释放液使用，并且仅可用于采集同一人的样本，禁止混用。 
（2）采样过程中应避免采样拭子被污染，采样后应立即检测。
3.样本处理 
（1）将样本释放液管口处的铝箔纸撕开。 
（2）将待测拭子浸入样本采样管中的样本释放液内，旋转30秒，并用手指隔着样本采样管外壁挤压拭子头至少5次，确保样本充分溶解在溶液中，旋转挤压过程中小心液体溅出。 
（3）沿样本采样管外壁挤压拭子的顶部，使液体尽可能留在管内，取出并弃去拭子。 
（4）盖紧管盖。 
[image: image2.png]W%ﬁ%ﬁt





二、检测方法

1.检测前将检测卡及其他检测用材料恢复至室温。
2.打开包装，取出检测卡，放平，记录相应的样本信息。 
3.使用样本释放液：向加样孔中加入4滴待测样本，并开始计时。 
4.15～30 分钟内读取结果（具体判读时间参照厂家说明书）。 

5.将使用过的拭子、检测卡和样本放入密封袋中。
          [image: image3.jpg]



注意：

（1）如果向检测卡中添加的溶液太少，可能会出现假阴性或无效的结果。 
（2）请勿在光线昏暗处判读。 
（3）请在规定的时间内判读结果，少于或者超过该时间判读可能导致错误结果。 
三、结果解释

阳性：两条红色或紫色条带出现。一条位于检测区（T）内，另一条位于质控区（C）内。检测区（T）条带颜色可深可浅，均为阳性结果。 
阴性：仅质控区（C）出现一条红色或紫色条带，检测区（T）内无条带出现。 
无效：质控区（C）未出现红色或紫色条带，无论检测区（T）是否出现条带。表明结果无效，需重新取检测卡重测。

[image: image4.png]TRIHEC —
ST —

DS —

Os

Os

Os

Os

313

[::]:3

FR




阳性结果表示：样本中检出新型冠状病毒抗原，怀疑新型冠状病毒感染。 
阴性结果表示：样本中没有检出新型冠状病毒抗原，但阴性结果不能完全排除感染的可能，可能是新型冠状病毒抗原水平过低还不能被试剂盒检测出来，或者其他原因导致假阴性结果。应按照本地疫情防控政策进行后续处置，必要时建议去医院进一步检查。 

无效结果表示：检测失败或检测试剂失效，需更换检测试剂进行重新测试。

